Объявление

**КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150100,РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Шприцевой насос (инфузомат) | Управление одной рукой, интуитивно понятная клавиатура. Небольшая масса и компактный дизайн, обеспечивающие удобство переноски. Значительное время работы от аккумулятора, подходящее для неотложных ситуаций и транспортировки пациентов. Высокая точность: ±2% (достаточно для неонатального применения). Функция быстрого запуска, предотвращающая задержки по причине трения. Измерение динамического давления, функция Anti-bolus. Защита от влаги и пыли (класс IP24), возможность промывки водой. Вес - 1,8 кг (вместе с зажимом) Габариты – 330\*126\*110 мм. Объем шприца – 5,10,20,30,50 или 60 мл. Инфузионный режим – Режим «Скорость». Скорость потока:Шприц объемом 5 мл – (0,1-150) мл/ч, шприц объемом 10 мл – (0,1-300) мл/ч, шприц объемом 20 мл – (0,1-600) мл/ч, шприц объемом 30 мл – (0,1-900) мл/ч, шприц объемом 50 или 60 мл – (0,1-1500) мл/ч.Суммарный объем - 0,1-9999 мл с шагом в 0,1 мл. Заданный объем инфузии (VTBI) – 0.1-9999 мл с шагом в 0,1 мл. Шаг – 0,1-999,9 мл/ч – шаг в 0,1 мл/ч, 1000-1500 мл/ч – шаг в 1 мл/ч. Точность – Скорость потока ≥ 1 мл/ч – точность ≤±2%, скорость потока 1 мл/ч – точность ≤± 3 %. Скорость в режиме открытой вены (KVO) - 0,5 мл/ч, не регулируется. Скорость подачи болюса и продувки – 0,10-1500 мл/ч (в зависимости от объема шприца). Закупорка – Низкий уровень - 300±75 мм рт.ст (40 кПА), средний уровень -525±75 мм рт.ст.(70 кПа), высокий уровень – 900 ± 135 мм рт.ст. (120 кПа). Экран – монохромный ЖК-экран с диагональю 1,5 дюйма, 132\*32 пикс. Титрирование – имеется. Блокировка клавиатура – имеется. Пауза – имеется. Автоматическое распознавание объема шприца – имеется. Система самодиагностики – имеется. Док-станция – поддерживается. Рукоятка – включена. Крепление – стандартное – на вертикальном кронштейне, дополнительное – на горизонтальном кронштейне. Интенсивность сигнала – 1-8 уровней с возможностью выбора. Заданный тип шприца – 8 типов, включая B-D, B.Braun,Terumo и 5 китайских марок, возможность использования местных конфигураций. Язык – 10 языков, включая английский, болгарский, китайский, польский, португальский, румынский, русский, турецкий, французский и чешский. Сигнализация - заданный объем инфузии выполнен, заданный объем инфузтии почти выполнен, окончание режима KVO , шприц пуст, шприц отключен, закупорка, системная ошибка, отклонения в работе системы, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, напоминание, режим ожидания, отключение от источника питания переменного тока. **Источник питания переменного тока:**100–240 В (50–60 Гц). **Тип аккумулятора:**Литиевый. **Время работы от аккумулятора:**Стандартное - 6 ч при скорости потока в 5 мл/ч, опциональное — 12 ч при скорости потока в 5 мл/ч. **Время зарядки:**<5 ч. **Классификация:**CF, класс I.  **Степень защиты:**IP24. **Температура:**0–40 °C в рабочем режиме, от –40 до 70 °C при хранении. **Влажность:**15–95 % в рабочем режиме, 10–95 % при хранении. **Давление воздуха:**57–106 кПа в рабочем режиме, 50–106 кПа при хранении. **Интерфейс передачи данных:**Поддерживается, RS232. **Беспроводное соединение:**Wi-Fi (опционально). **Вызов сестры:**Поддерживается. **Источник питания постоянного тока:**Поддерживается. **Использование в карете скорой помощи:**Поддерживается (стандарт EN-1789). | шт | 3 | 610 000,00 | 1 830 000,00 | После подписания Договора поставки в течение 15 рабочих дней |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 830 000,00 |  |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 11 ч. 00 мини 16.03.2020г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 11 ч. 00 мин 26.03.2020г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 11 ч. 00 мин 26.03.2020г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:** aiyrtaucrb\_sko@mail.ru